## Sheet1
绍兴市人民医院检验检测试剂及相关配套服务招标采购第三批技术及服务参数投标响应表
注： 1.每个标段下技术及服务参数总分为45分，带★参数为必要参数，不满足原则上废标；带▲参数为重要参数，不满足扣4分；无标记参数为一般参数，不满足扣2分；每个标段的总扣分若是超过45分，则默认技术及服务参数分为0分； 2.提供虚假资料或不如实提供资料的直接废标。
对应标段 | 配套仪器 | 序号 | 指标
1 | 全自动自免发光测定仪 | 1 | ★仪器及性能：自身免疫类等项目检测的全自动免疫发光仪，必须单机覆盖该标段所有项目
1 | 全自动自免发光测定仪 | 2 | ▲检测原理：磁微粒直接化学发光，单机速度≥300测试/小时
1 | 全自动自免发光测定仪 | 3 | ▲可检测项目：具有dsDNA、RA33、心膦脂（IgG、IgM、IgA）、CCP、MPO、PR3、β2（IgG、IgM、IgA）、肺支（IgG、IgM）、EB病毒、GADA、IAA、IA-2A、ICA、ZnT8A、TORCH等
1 | 全自动自免发光测定仪 | 4 | 样本位≥140个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
1 | 全自动自免发光测定仪 | 5 | ≥30个冷藏试剂位，可不停机装载。
1 | 全自动自免发光测定仪 | 6 | 进样系统：轨道进样，可随时添加
1 | 全自动自免发光测定仪 | 7 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能。
1 | 全自动自免发光测定仪 | 8 | 操作界面：触摸式界面、键盘、条码阅读器
1 | 全自动自免发光测定仪 | 9 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
1 | 全自动自免发光测定仪 | 10 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
1 | 全自动自免发光测定仪 | 11 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
1 | 全自动自免发光测定仪 | 12 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
1 | 全自动自免发光测定仪 | 13 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国有关技术规范和技术标准
1 | 全自动自免发光测定仪 | 14 | 免费lis连接
1 | 全自动自免发光测定仪 | 15 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
1 | 全自动自免发光测定仪 | 16 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
1 | 全自动自免发光测定仪 | 17 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
1 | 全自动自免发光测定仪 | 18 | 免费安装及培训
1 | 全自动自免发光测定仪 | 19 | 具有冷链设施及冷链运输
1 | 全自动自免发光测定仪 | 20 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
1 | 全自动自免发光测定仪 | 21 | 根据需要免费提供校准
1 | 全自动自免发光测定仪 | 22 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 1 | 适用范围：免疫室
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 2 | 用于免疫印迹项目检测的设备
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 3 | ▲检测流程：从添加样本后能够自动一次执行从样本孵育→洗涤→加液→烘干→结果扫描→输出保存一步到位的分析系统
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 4 | ▲检测项目：需具有抗核抗体、自免肝、血管炎、糖尿病的自身免疫膜条项目的检测功能。
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 5 | ▲一次运行可同时检测≥45个标本。
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 6 | 10个加液通道，10个蠕动泵，可同盘运行≥3个项目检测程序
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 7 | 独特的一次性单个膜条固定卡槽，单个孵育槽，随取随用
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 8 | 全自动膜条干燥功能，以保证膜条干燥时间≤13分钟
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 9 | 数据存储:自动存储检测样本数据至少10000个,配备专用数据管理系统
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 10 | 分配精密度≤5%
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 11 | 分析速度:从开始到报告结果，150-180min/48T；
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 12 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 13 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 14 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 15 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 16 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国家有关技术规范和技术标准
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 17 | 免费lis连接
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 18 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 19 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 20 | 免费安装及培训
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 21 | 具有冷链设施及冷链运输
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 22 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 23 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 24 | 根据需要免费提供校准
2 | 全自动免疫印迹分析仪 | 25 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 适用范围：cTnI、NT-proBNP、PCT、CRP、D-Dimer、HbA1c等项目检测
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 2 | 用途：(1)cTnI检测用于诊断急性心肌梗死；(2)NT-proBNP检测用于心衰的诊断以及危险分层。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 3 | ★检测原理干式免疫荧光法,机械臂取一次性TIP头（避免交叉污染）吸取样本，具有液面探测功能，失针检测。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 4 | 样本类型：全血、血清、血浆均可。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 5 | 采样量：10ul~200ul,最低10ul样本量。（每个检测项目对应样本类型和样本量不同）
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 6 | ▲急诊插入：具备急诊插入功能和急诊样本位，可随时插入紧急样本进行检测。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 7 | 检测速度：cTnI≥80测/小时；NT-proBNP≥90测/小时；单样本检测10min；
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 8 | 样本位仪器样本位≥45位，可同时插入样本进行检测。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 9 | ▲试剂位多通道可同时插入多种试剂弹夹，同一样本可同时检测多个项目。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 10 | 条码扫描：样本和试管架条码扫描功能。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 11 | ▲模块运行方式：标本、试剂、稀释液持续加载，循环进样。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 12 | 清洗：1L去离子水，无需大量清洗液。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 13 | 检测范围cTnI:0.1~50.0ng/mL，最大稀释5倍；
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 14 | NT-proBNP:100~35000pg/mL，最大稀释3倍。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 15 | 最低检出限cTnI:最低检出限不高于0.1ng/mL；
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 16 | NT-proBNP:最低检出限不高于100.0pg/mL。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 17 | 剂量反应曲线线性相关系数R≥0.990。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 18 | 精密度重复性：CV≤10%；批间差：CV批间≤15%。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 19 | ▲反应时间cTnI,NT-proBNP检测，单测≤10min，快速出具结果。cTnI≥80测/小时；NT-proBNP≥90测/小时。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 20 | ▲加样类型操作简便，适用于血清、血浆、全血三种样本类型的检测。
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 21 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 22 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 23 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 24 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书备查
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 25 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 26 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 27 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 28 | 免费lis连接
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 29 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 30 | 根据需要免费提供每年一到二次比对（院外比对）
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 31 | 免费安装及培训
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 32 | 具有冷链设施及冷链运输
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 33 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 34 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 35 | 根据需要免费提供校准
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 36 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
4 | 荧光免疫定量分析仪 | 37 | ▲合同期内免费提供常驻技术人员1名
6 | 特定蛋白检测仪 | 1 | 适用范围：临检中心免疫室
6 | 特定蛋白检测仪 | 2 | 用途：特定蛋白检测
6 | 特定蛋白检测仪 | 3 | ★仪器测试原理： 散射比浊法
6 | 特定蛋白检测仪 | 4 | ▲单机最大测试速度≥180T/H
6 | 特定蛋白检测仪 | 5 | 测试精度：样品针携带污染率<0.1PPM
6 | 特定蛋白检测仪 | 6 | 试剂模块要求（试剂位）：试剂位≥24个，2-8℃不间断冷藏
6 | 特定蛋白检测仪 | 7 | 试剂模块要求：试剂条码扫描器需内置在试剂盘内。
6 | 特定蛋白检测仪 | 8 | 反应温度控制在37℃±0.1℃
6 | 特定蛋白检测仪 | 9 | ★检测项目：转铁蛋白、触珠蛋白、铜蓝蛋白、a1酸性糖蛋白、kap轻链蛋白、Lamda轻链、白蛋白、IgG、a1微球蛋白
6 | 特定蛋白检测仪 | 10 | ★稀释液和反应缓冲液等耗材不超过该标段下其他目录产品年采购总金额的12.9%，在承诺中列明其单价
6 | 特定蛋白检测仪 | 11 | 需提供设备性能验证报告
6 | 特定蛋白检测仪 | 12 | ▲抗原过量自动检测功能
6 | 特定蛋白检测仪 | 13 | ▲标本自动稀释功能，稀释倍数≥1：1000
6 | 特定蛋白检测仪 | 14 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）
6 | 特定蛋白检测仪 | 15 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
6 | 特定蛋白检测仪 | 16 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查
6 | 特定蛋白检测仪 | 17 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
6 | 特定蛋白检测仪 | 18 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
6 | 特定蛋白检测仪 | 19 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
6 | 特定蛋白检测仪 | 20 | 免费lis连接
6 | 特定蛋白检测仪 | 21 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
6 | 特定蛋白检测仪 | 22 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
6 | 特定蛋白检测仪 | 23 | 免费安装及培训
6 | 特定蛋白检测仪 | 24 | 具有冷链设施及冷链运输
6 | 特定蛋白检测仪 | 25 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
6 | 特定蛋白检测仪 | 26 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
6 | 特定蛋白检测仪 | 27 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
6 | 特定蛋白检测仪 | 28 | 根据需要免费提供校准
6 | 特定蛋白检测仪 | 29 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 1 | 适用范围：临检中心免疫室
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 2 | 用途：用于自身抗体的检测
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 3 | 分析方法学: 间接免疫荧光法
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 4 | 检测样本：血清
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 5 | 样本管：支持原始管上机
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 6 | 样本位：在机样本位≥80个
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 7 | 检测系统是否为开放平台：是
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 8 | 测试速度：每批检测，≥80个标本、≤150分钟
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 9 | 试剂位：具有≥14个试剂位
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 10 | 防交叉污染设计：加样针采用特氟龙涂层的钛合金针，避免交叉污染。
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 11 | 持续运行能力：可以24小时开机
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 12 | 仪器检测项目：覆盖常规的自身抗体检测项目，至少有抗核抗体（Hep-2）、抗双链DNA检测项目。
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 13 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 14 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 15 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 16 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 17 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 18 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 19 | 免费lis连接
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 20 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 21 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 22 | 免费安装及培训
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 23 | 具有冷链设施及冷链运输
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 24 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 25 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 26 | 根据需要免费提供校准
7 | 全自动间接免疫荧光染片机(ANA检测仪) | 27 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 1 | 适用范围：临检中心免疫室
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 2 | 用途：用于血清肿瘤标志物等项目检测
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 3 | ▲分析方法学:非酶参与的磁颗粒管式直接化学发光。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 4 | 检测样本：血清、血浆、尿液。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 5 | 样本管：具有多种规格原始管上样功能，系统有读取条形码功能，同时支持手动编辑功能。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 6 | 样本位：在机样本位≥140个，样本位具有冷藏功能。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 7 | 急诊进样功能：样本位上可以任意设置急诊通道（通过软件编排成急诊样本，优先处理）。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 8 | ▲单机测试速度：≥280测试/小时。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 9 | 试剂位：具有≥25个冷藏试剂位，试剂仓温度控制在4—8℃，样本仓4-8℃。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 10 | 防交叉污染设计：双针设计，采用特氟龙涂层的钛合金针，避免交叉污染。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 11 | 持续运行能力：可以24小时开机，运行过程中可不间断的进行各种试剂、样本、耗材等物品的增加或更换。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 12 | ▲仪器检测项目：需包括CA50、CA242、CA724、NSE、Cyfra211、PGI、PGII、TRAb、rT3,并在实际应用的（须提供以上全部项目的注册证及浙江省三甲综合性医院的供货发票）。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 13 | 读取试剂信息：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，包括项目、批号、主曲线等。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 14 | ▲质控要求：具有原厂配套的，有效注册证的全套质控品。并该产品的肿瘤项目在卫生部和浙江省临检中心组织的室间质评均有分组。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 15 | 校准要求：提供同品牌原厂配套的、有效注册证的校准品，并按15189要求，每年提供免费校正≥2次
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 16 | 集成式试剂盒，无需预处理，即开即用；试剂盒内置十点定标曲线，两点定标修正主曲线。
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 17 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 18 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 19 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 20 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 21 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 22 | ★激发底物等耗材不超过该标段下其他目录产品年采购总金额的5.9%，在承诺中列明其单价
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 23 | 免费lis连接
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 24 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 25 | 免费安装及培训
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 26 | 具有冷链设施及冷链运输
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 27 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 28 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 29 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 30 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
8 | 全自动免疫化学发光分析仪(肿瘤标志物) | 31 | ▲合同期内免费提供常驻技术人员1名
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 1 | 适用范围：临检中心免疫室
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 2 | ★用途：用于术前（HAV-IgM、HEV-IgM、HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb、HIV、HCV-Ab、TP-Ab）检测。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 3 | ▲HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb均需定量。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 4 | 全自动化学发光免疫分析系统
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 5 | 具有条码自动识别功能
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 6 | 系统支持：可直接连接打印机、键盘和显示器
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 7 | 首次报告时间≤30分钟
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 8 | 质控功能要求：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 9 | 质控品要求：提供同一厂家生产取得医疗器械注册证的相关质控品可供医院选择
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 10 | 校准要求：按15189要求，每年提供免费校正≥2次
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 11 | 性能验证要求：需提供设备性能验证报告
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 12 | 设备要求：化学发光分析仪器及试剂均需具有国食药监医疗器械注册证书编号，且全自动化学发光分析仪获得国家三类医疗器械注册证。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 13 | 检测原理：微粒子化学发光原理，根据夹心法、间接法、捕获法和竞争法等反应原理，与化学发光试剂配合该仪器具有高自动化、高智能化、高通量、高防污染能力等特点。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 14 | 反应平台：通过磁微粒包被的固相和吖啶酯标记的发光物，对来源于人体的血清和血浆、尿液等样本进行临床免疫项目的定性或定量检测。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 15 | 检测速度：单台满足每小时200测试通量
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 16 | 自动化程度：1.仪器自动化运行，无需人工干预；2.试剂、反应杯等均支持在线添加，使用完毕可自动切换，随时补充，检测不间断，具备较高的检测运行效率；3.灰区与超限样本自动重检功能，可实现原位样本自动稀释。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 17 | ▲加样方式：采用一次性枪头加样，杜绝交叉污染风险
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 18 | 样本载量：常规样本位≥100个，急诊样本位≥10个。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 19 | 试剂载量：(1)单台设备试剂位≥50套；(2)试剂藏具有2-8°C独立冷藏功能，仪器关机时试剂仓仍可保持冷藏；
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 20 | 液面探测技术：有效液面探测技术，可感应液面高低防止空吸，防止凝块与气泡。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 21 | 防止卡杯技术：有效防卡杯技术，避免仪器运行过程中停机。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 22 | 项目拓展：仪器可提供甲肝、丁肝、戊肝、TB-IGRA、PreS1等传染病检测项目。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 23 | 操作界面：中文操作界面，试剂耗材自动准备，随时定位所需查找的样本结果，界面分布合理，人机交互友好。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 24 | ▲方法要求：术前四项均采用两步法反应，避免HOOK效应（以说明书为准）
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 25 | ★HIV：HIV为四代试剂，同时检测抗原抗体（以说明书为准）。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 26 | ▲HBsAg定量检测，检测下限≤0.05IU/ml；对高值样本的定量，具有能直接检测功能。
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 27 | Anti-HBc、HCVAb项目采用双抗原夹心法
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 28 | ▲HIV对WHO不同基因型血清盘中的各HIV基因型检出率100%
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 29 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 30 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 31 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 32 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 33 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 34 | 免费lis连接
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 35 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 36 | 免费安装及培训
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 37 | 具有冷链设施及冷链运输
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 38 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 39 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 40 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 41 | ▲合同期内免费提供常驻技术人员1名
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 1 | 适用范围：临检中心临检室
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 2 | 用途：用于妇科阴道炎检测系统
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 3 | 一台仪器可同时具备干化学及有形成分的检测功能。
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 4 | 检测项目：过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、辅胺酸氨基肽酶、乳酸以及PH值八个生化指标检测。提供有证质控品并提供项目注册证明。
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 5 | 检测速度：≤1.2分钟/样本
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 6 | 检测方式：每次装样≥48人份，可实现大规模样本的连续批量检测，同时样本也可随到随检。
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 7 | ★样本处理方式：自动加样、自动细胞染色，一次吸样即可完成干化学及有形成分联合检测定
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 8 | 性能验证要求：需提供设备性能验证报告
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 9 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 10 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 11 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 12 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 13 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 14 | 免费lis连接
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 15 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 16 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 17 | 免费安装及培训
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 18 | 具有冷链设施及冷链运输
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 19 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 20 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 21 | 根据需要免费提供校准
10 | 全自动阴道炎检测工作站（BV） | 22 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
12 | 血栓弹力图 | 1 | 功能：动态监测整个凝血过程，全面兼顾血栓及出血风险，指导成分输血，肝素等抗凝药物疗效评估。
12 | 血栓弹力图 | 2 | 检测原理：电磁法检测。
12 | 血栓弹力图 | 3 | 检测速度：≥8例/小时。
12 | 血栓弹力图 | 4 | ★检测通道：单机≥4通道。
12 | 血栓弹力图 | 5 | 配备原厂高、低水平质控试剂。
12 | 血栓弹力图 | 6 | 精密度：ANG、MA变异系数小于10%。
12 | 血栓弹力图 | 7 | 准确度：L1、L2两个生物质控测试弹力图仪，R、K、α和MA4个参数测定值中，应至少有3个在质控所示的范围内。
12 | 血栓弹力图 | 8 | ▲操作平台：PC一体机，不需外接电脑，内置扫描条码机，条码机支持一维码、二维码；且一维码分辨率可达5mil（0.125mm），二维码分辨率达6.7mil（0.170mm）
12 | 血栓弹力图 | 9 | 操作软件文字：中文。
12 | 血栓弹力图 | 10 | ▲检验结果的图片、数据可不经过画图等其他软件，一键直接上传LIS系统，实现双向LIS链接
12 | 血栓弹力图 | 11 | 试剂质保期≥18个月。
12 | 血栓弹力图 | 12 | 仪器内置打印机，满足临床急诊快速拿到检验报告需求；工控机作为内嵌操作系统的硬件平台，MTBF达107911hours，即：平均无故障时间超过12年
12 | 血栓弹力图 | 13 | ▲配备快速血栓弹力图高岭土检测试剂，缩短检测时间至30min以内。
12 | 血栓弹力图 | 14 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
12 | 血栓弹力图 | 15 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
12 | 血栓弹力图 | 16 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
12 | 血栓弹力图 | 17 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
12 | 血栓弹力图 | 18 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
12 | 血栓弹力图 | 19 | 免费lis连接
12 | 血栓弹力图 | 20 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
12 | 血栓弹力图 | 21 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
12 | 血栓弹力图 | 22 | 免费安装及培训
12 | 血栓弹力图 | 23 | 具有冷链设施及冷链运输
12 | 血栓弹力图 | 24 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
12 | 血栓弹力图 | 25 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
12 | 血栓弹力图 | 26 | 根据需要免费提供校准
12 | 血栓弹力图 | 27 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 1 | 可检样本：可检测血清、血浆、静脉全血、末梢血
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 2 | 检测原理：比浊、比色
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 3 | 检测速度：≥180Test/H
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 4 | 上样方式：轨道式、自动、批量、连续检测并可自动开盖帽
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 5 | 检测样本量≤5ul
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 6 | ▲试剂及配套定标液、质控品均须具有注册证。投标人向招标人提供与中标试剂人份数配套的质控品。
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 7 | 试剂稳定性：试剂各组分储存在同一温度条件下（2～8℃）有效期为12个月及以上
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 8 | 项目具有溯源性,并提供证明文件
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 9 | 最低检出限：3.0mg/L。
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 10 | 试剂有电子标签，自动识别检测项目与试剂批号，自动计数。
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 11 | 试剂容器带条形码，以便检测设备自动扫描，自动读取结果上传。
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 12 | ▲多种试管上机：支持标准真空采血管；0.5ml、1.5ml、2ml微量采血管直接上机；
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 13 | 多种类型条码自动扫描：支持标准真空采血管；1.5ml、2ml微量采血管自动扫码
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 14 | 反应盘：恒温37度温育，一次性可容纳80个一次性反应杯。
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 15 | ★超低交叉污染：自动化独立机械臂进行样本搅拌、样本取样、试剂取样、试剂搅拌；一次性反应杯，最大程度避免交叉污染；
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 16 | 试剂仓：低温冷藏试剂仓
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 17 | ▲有远程APP实时在线质控管理
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 18 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 19 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 20 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 21 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 22 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 23 | 免费lis连接，并支持lis双向传输
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 24 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 25 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 26 | 免费安装及培训
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 27 | 具有冷链设施及冷链运输
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 28 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 29 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 30 | 根据需要免费提供校准
13 | 检测血清淀粉样蛋白（SAA） | 31 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
14 | 粪便自动分析仪 | 1 | 适用范围： 临检中心常规室
14 | 粪便自动分析仪 | 2 | 用途：检测粪便常规+隐血试验
14 | 粪便自动分析仪 | 3 | 检测项目：包括粪便标本有形成分识别及FOB检测，轮状病毒，腺病毒，转铁蛋白，HP检测等。
14 | 粪便自动分析仪 | 4 | 检测原理：电子镜检
14 | 粪便自动分析仪 | 5 | 检测速度：≥70个标本/小时
14 | 粪便自动分析仪 | 6 | 检测通道：≥2
14 | 粪便自动分析仪 | 7 | ▲具有条码识别功能，能双向传输功能
14 | 粪便自动分析仪 | 8 | 消毒要求：具有自动清洗功能，针内壁高压冲洗，外壁涌泉冲洗
14 | 粪便自动分析仪 | 9 | 质控要求：按15189要求免费提供所需质控品
14 | 粪便自动分析仪 | 10 | ▲进样配置要求：轨道式全自动连续进样
14 | 粪便自动分析仪 | 11 | ▲进样配置要求：具有急诊插入功能
14 | 粪便自动分析仪 | 12 | 物镜数量：≥2
14 | 粪便自动分析仪 | 13 | 放大倍数：≥400倍
14 | 粪便自动分析仪 | 14 | 具有全自动一键对焦功能
14 | 粪便自动分析仪 | 15 | 具有高低双倍物镜
14 | 粪便自动分析仪 | 16 | 摄像头要求：分辨率≥300万像素，彩色
14 | 粪便自动分析仪 | 17 | 工作站：商用级工作电脑
14 | 粪便自动分析仪 | 18 | 报告形式：具有**/HP定量报告各成分的数量；性状颜色理学报告；虫卵**个/LP报告数量；金标以：“+”或“-”报告；定性、半定量梯度报告形式
14 | 粪便自动分析仪 | 19 | 具有有型成分全自动识别功能，且可过筛隐性视野图，具有报警提示
14 | 粪便自动分析仪 | 20 | ▲拍摄视野要求：可自定义视野；同一视野拍摄层数：≥5层；具有分层拍摄功能，可对拍摄的视野进行断层、多层扫描
14 | 粪便自动分析仪 | 21 | 数据储存量：≥300000个标本
14 | 粪便自动分析仪 | 22 | 镜检图片模式：12图 20图 28图 56图 92图等
14 | 粪便自动分析仪 | 23 | 拍摄模式：具有分层模式，且具有断层、多层扫描模式
14 | 粪便自动分析仪 | 24 | 理学检测要求：自动拍摄保存样本性状图，自动判别样本颜色、性状
14 | 粪便自动分析仪 | 25 | 有形成分检测要求:具有检测红细胞，白细胞，虫卵等成分功能，自动识别过筛正常粪便标本
14 | 粪便自动分析仪 | 26 | ▲化学物质检测要求：自动判读粪便中隐血和转铁蛋白检测结果， FOB卡必须与仪器配套，报告可半定量
14 | 粪便自动分析仪 | 27 | 细菌学检测要求:自动判读胃幽门螺旋杆菌检测结果
14 | 粪便自动分析仪 | 28 | 病毒菌检测要求：自动判读肠道腺病毒，轮状病毒，柯萨奇病毒检测
14 | 粪便自动分析仪 | 29 | 人工镜检显微镜用途：用于粪便涂片的人工镜检
14 | 粪便自动分析仪 | 30 | 人工镜检显微镜放大倍率：分级可选
14 | 粪便自动分析仪 | 31 | ▲样本采集器：采集杯腔体：≥3个腔体；采集杯滤网：≥2层滤网；用以提高儿童标本和腹泻标本等的有型成分检出率
14 | 粪便自动分析仪 | 32 | 显微镜：1台
14 | 粪便自动分析仪 | 33 | 装机随机试剂：1套
14 | 粪便自动分析仪 | 34 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）
14 | 粪便自动分析仪 | 35 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
14 | 粪便自动分析仪 | 36 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
14 | 粪便自动分析仪 | 37 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
14 | 粪便自动分析仪 | 38 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
14 | 粪便自动分析仪 | 39 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
14 | 粪便自动分析仪 | 40 | 免费lis连接
14 | 粪便自动分析仪 | 41 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
14 | 粪便自动分析仪 | 42 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
14 | 粪便自动分析仪 | 43 | 免费安装及培训
14 | 粪便自动分析仪 | 44 | 具有冷链设施及冷链运输
14 | 粪便自动分析仪 | 45 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
14 | 粪便自动分析仪 | 46 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
14 | 粪便自动分析仪 | 47 | 根据需要免费提供校准
14 | 粪便自动分析仪 | 48 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 1 | 适用范围：临检中心门诊室
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 2 | 用途：用于PCT检测
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 3 | 全自动免疫分析仪
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 4 | 具有条码自动识别功能
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 5 | 系统支持：自带触摸屏，可直接连接打印机、键盘和显示器
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 6 | 首次报告时间≤15分钟
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 7 | ▲支持全血、血浆、微量血模式。PCT微量全血样本体积≤20uL
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 8 | 网络功能要求：支持远程参数下载，远程诊断，一键保修。
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 9 | 质控功能要求：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果。
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 10 | ▲质控品要求：试剂盒内可提供同品牌原厂两水平质控品。低值质控品浓度≤0.07ng/ml
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 11 | ▲定标校准要求：试剂自带定标曲线，定标周期≥28天，可提供同品牌原厂两水平校准品，低值校准品浓度≤0.05ng/ml,按15189要求，每年提供免费校正≥2次
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 12 | 性能验证要求：需提供设备性能验证报告
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 13 | ★检测原理要求：吖啶酯化学发光或电化学发光或循环增强免疫发光或ALP化学发光，分析仪获得国家医疗器械注册证
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 14 | 检测速度：≥60样本/小时
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 15 | ▲PCT分析灵敏度≤0.04ng/ml
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 16 | 批内CV%：≤10%
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 17 | 样本位：≥30个，试剂位：≥30个
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 18 | ▲仪器可拓展性：可检测IL-6，HCG，BNP，CTNI等项目
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 19 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 20 | 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 21 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 22 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 23 | 免费lis连接
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 24 | 免费维保及免费提供维保需要的相关配件
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 25 | 根据需要免费提供每年一到二次比对
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 26 | 免费安装及培训
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 27 | 具有冷链设施及冷链运输
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 28 | 合同签定后一个月内设备到位安装并运行
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 29 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
17 | 全自动免疫分析仪(PCT) | 30 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品