结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）参数要求：

| 序号 | 参数要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★需适配品牌型号为罗氏LC480 PCR定量扩增仪 |  |
| 2 | 操作原理：采用聚合酶链式反应（PCR）结合Tapman技术，对结核分枝杆菌的特异性DNA核酸片段进行荧光检测。 |  |
| 3 | ▲配置试剂盒组成：核酸抽提液、结核杆菌核酸荧光PCR检测混合液、酶、水、结核分枝杆菌阳性对照品。 |  |
| 4 | ▲配置试剂盒适用对象包含：痰液、组织切片、新鲜体液标本。 |  |
| 5 | ▲性能指标：最低检测限为1*103copies/ml。 |  |
| 6 | 荧光通道检测：要求FAM通道。 |  |
| 7 | ▲基线盒阈值设定：基线调整取6-15个循环信号，阈值设定以刚好过水检测荧光曲线的最高点，Ct值≤35。 |  |
| 8 | 阳性参考品符合率：国家阳性参考品检测结果不得出现阴性，符合率15/15；企业阳性参考品检测结果不得出现假阴性，符合率5/5。 |  |
| 9 | 阴性参考品符合率：国家阴性参考品检测结果不得出现假阳性，符合率15/15；企业阴性参考品检测结果不得出现假阳性，符合率5/5。 |  |
| 10 | ▲循环参数：37°±1°C*2min；94°±1°C*2min；再按93°±1°C*15ses到60°C*60ses,循环40 ±5次。 |  |
| 11 | 单点荧光检测温度60°±5° C ，反应体系要求40±5μL。 |  |
| 12 | 阳性结果判断标准：待检标本检测Ct值≤38，且扩增曲线层典型S型；若待检样本Ct值38-40之间要重复，重复后结果仍是38-40之间，且曲线层典型S层，判阳性。 |  |
| 13 | 售后服务要求：工作时间提供技术服务，每年定期基本保养，确保下单后5天内到货。 |  |
| 14 | 每笔订单冷链运输，要求运输温度≦4°C。 |  |